冷冻干燥机

Freeze drying machine LGJ-50A

使用说明书

Use Manual

鑫翁科学仪器

Xin weng scientific instruments

目录

一、技术参数……………………………………………….…….…1

二、适用范围…..………………………………………………..…..2

三、主要特点………………………………………………….….…3

四、使用说明…………………………………………………..……4

五、注意事项…..………………………………………………..…..5

六、常见问题及解决…………………………………………..……6

开机前请仔细阅读本说明书，若有疑问请及时与本公司联系。建议您第一次使用少量样品进行实验，并妥善保管此说明书以备不时之需。

一  技术参数

Technical Parameters

- 冷阱盘管温度：－50°空载）

- 极限真空度：20Pa以下（空载）

- 普通型的物料干燥盘直径200mm，共四层，可放置物料约1200ml（料厚10mm  ）放置直径22mm的瓶子256只。

- 手动压盖装置的机型，物料干燥盘直径为170mm共三层，可放置物料约650ml（料厚10mm）或放置直径22mm的瓶子135只。

- 多歧管型配置8个橡胶阀，可分别挂8只分别为100ml、250ml、500ml或1000ml玻璃冻干瓶（标配任选）；

- T型架型，配置24个橡胶阀，可同时进行24个安瓿管的冻干。

- 物料厚度不超过10mm时，冷冻干燥时间一般在24小时左右。

- 电源要求：220V±10%   50Hz    850W

- 主机尺寸：380×600×345mm

10，钟罩尺寸：φ260×440（mm）

二 适用范围

Scope Of Application

简称冻干，真空冷冻干燥技术，又称升华干燥。冻干是将含水物料预先冻结，然后使之在真空状态下升华而获得干燥物品的一种方法。经冷冻干燥的物品，原有的生物、化学特性基本不变，易于长期保存，加水后能恢复到冻干前的形态，并且能保持其原有的生化特性。因此，冷冻干燥技术在化学工业、生物制品等领域得到广泛应用。

LGJ系列是一种小型台式冷冻干燥设备，适用于实验室样品的实验及少量生产。

LGJ系列共有五种：普通型(A型)，手动压盖型（B型），多歧管型（C型）、多歧管压盖型（D型）、T型架型（E型）。

三  主要特点

The main features

1、本机采用风冷冷凝式全封闭压缩机制冷系统，制冷迅速，结冰器温度低，吸附水份能力强。温度、真空度显示均为液晶显示。

2、冷冻干燥物品采用空气自然加热，保持样品的安全性。

3、干燥室采用透明有机玻璃罩，可观察冷冻干燥全过程，样品清楚直观。

4、主机上配有真空泵电源插头，不需另接电源，使用方便。

5、真空连接采用国际通用标准卡箍，方便可靠。

6、性能稳定，操作简便，噪音低。

四 使用说明

Directions for use

a) 冷冻干燥之前，先将准备干燥的物品置于低温冰箱或液氮中，使物品完全冰冻结实，方可进行冷冻干燥。

b) 主机与真空泵之间由真空管连接，连接处采用国际标准卡箍，卡箍内含一只密封橡胶圈，连接前可在橡胶圈上涂抹适量真空脂，再用卡箍卡紧。

c) 主机的右侧板上设有真空泵的电源插座，将真空泵的电源线连接好。

d) 检查一下真空泵，确认已加注真空泵油，不可无油运转。油面不得低于油镜的中线，第一次使用前，请详细阅读真空泵使用说明书。

e) 主机冷阱上方的“O”型密封橡胶圈应保证清洁，第一次使用时，可薄薄地涂上一层真空脂，有机玻璃罩置于橡胶圈上，轻轻旋转几下，有利于密封。

F、开机操作

1、连好总电源线，打开右侧红色总电源开关。此时“冷阱温度”显示窗开始显示冷阱的温度；

2、按一下“制冷机”开关，制冷机开始运转，冷阱温度逐渐降低。为使冷阱且有充分吸附水份的能力，预冷时间应不少于30分钟；

3、按一下“真空计”开关，此时真空度显示为 “999”；

4、预冷结束后，将已准备好的待干燥物品置于干燥盘中，再将有机玻璃筒罩上。

5、按下快速充气阀（位于右前面板）上的不锈钢按片，听到咔嚓声后，将快速充气阀接嘴拔出来，以自动密封。

6、按下“真空泵”开关，真空泵开始工作，真空度显示“999”，直到1000Pa以下，方可显示实际真空度，冷冻干燥进程开始。

注：在真空泵开始工作时，用力下压有机玻璃罩片刻，有利于密封。

7、多歧管型　首先应将橡胶阀关闭（将阀芯长把向上），待真空度达到20Pa以下时将预冻结束的冻干瓶插入橡胶阀下接口，将塑料阀芯向下旋转180°。（注意：此时真空显示会有回升，应在真空度达到20Pa以下时，再装下一瓶）。

8、T型架型  首先应该将橡胶阀关闭（将阀芯垂直橡胶管），待真空度达到20Pa以下时将预冻结束的冻干瓶插入橡胶阀下接口，将塑料阀芯旋转90°。（注意：此时真空显示会有回升，应在真空度达到20Pa以下时，再装下一瓶）

G、关机操作

1、将快速充气阀接嘴，插入快速充气阀座，30秒后关“真空泵”电源开关，使空气缓慢进入冷阱；如需充入惰性气体，则将惰性气体的减压导管连接“充气口”。

2、关“真空计”、“制冷机”，如长期不用应拔掉电源线。

3、提起有机玻璃罩，将物品取出、保存，冷冻干燥过程结束。

4、冷阱中的冰化成水后， 需将水从快速充气阀出口排出，操作与充气类同。

5、清理冷阱内的水份和杂质，妥善保养设备。

真空泵不用时，应盖上排气嘴，以防脏物进入。

6、多歧管型，应逐个关闭橡胶阀并取下冻干瓶后再重复关机操作。

五 注意事项

Matters needing attention

1、本机为台式（型），一般将主机置于试验台上，真空泵置于地面上。当突然停电时，二者的高度差有利于阻止真空泵返油。

2、主机采用风冷式全封闭制冷系统，制冷剂为环保型，环境温度不宜太高，以不超过25℃为宜，否则影响制冷机的正常工作。

3、主机的左侧、右侧、后面与墙壁距离应在20公分以上，保证通风散热。

4、主机右侧两个保险座，分别为总电源(靠后)和真空泵电源(靠前)，使用时要注意区分。

5、主机右侧抽气口采用不锈钢接头，通过所配真空管连接主机与真空泵。连接前可在接头上涂抹适量真空脂，再用卡箍卡紧，即可保证密封。

6、有机玻璃罩与主机冷阱法兰盘是靠“O”型橡胶密封圈密封，应保证橡胶密封圈的清洁，使用前后可用酒精擦净，再薄薄地涂上一层真空脂，有利于密封。

7、真空泵是整个设备的重要组成部分，一定要注意保养和维护，特别是泵油的更换。有关事项请参照真空泵说明书。在真空泵整个运转过程中，可少量旋开真空泵上的气镇阀，其作用是可净化进入泵内的少量水份或其它挥发性物质，以延长泵油寿命。

为降低真空泵的噪音，减轻震动，可在真空泵下垫一块软性物品，如泡沫板、纸板等。

8、操作过程中切勿频繁开关，如因操作失误造成制冷机停止运转，不能立即启动，至少等二十分钟后方可再次启动，以免损坏制冷机。

9、每次冷冻干燥结束后，冷阱盘管上的冰化成水后，用毛巾清除干净。

10、冻干结束向冷阱充气时，一定要慢，以免冲坏真空计。

11、真空脂、真空泵油为备用消耗品。

六 常见问题及解决

Frequently Asked Questions and Solutions

1、真空度达不到指标

a) 检查放气阀是否关紧。也可在抽气过程中反复开、关该阀，让外界空气吹冲阀孔，以吹除阀内可能有的杂质，从而保证阀的密封。

b) 真空泵与主机之间由真空管连接，检查两个连接处的卡箍是否拧紧。主机右侧抽气口的不锈钢接头，可用大扳手顺时针方向拧紧。

c) 检查有机玻璃罩底面是否光洁平整。“O”型橡胶密封圈是否破损。在真空泵开始工作时，用力下压有面玻璃罩片刻，有利于密封。

d) 检查真空泵油质量，从视油镜观察泵油是否变浊或混入杂质，一般情况下，连续工作200小时左右，需要更换真空泵油。

2、真空泵漏油

检查漏油部位（主要可能是视油镜和密封垫），更换相应新配件。

3、冷阱温度偏高，一般由于散热不良，或环境温度偏高所致。

4、真空显示“---”

检查真空计连线，否则请于我司联系。

上海鑫翁科学仪器有限公司

地址：上海市奉贤区沪杭公路190号

网址：www.xinw17.com

电话：0086-021-54737337

传真：0086-021-54737337

邮箱：info@xinw17.com

Shanghai XinWeng Scientific Instrument Co., Ltd.

Web：www.xinw17.com

Tel：0086-021-54737337

fax：0086-021-54737337

Email：info@xinw17.com